水质采样器、数采仪设备参数及要求

一、设备安装地点

（一）胡家坝院区：达州市通川区南岳庙街56号。

（二）西区分院：达州市通川区金龙大道2号。

二、设备参数

（一）水质采样器

1.★连续样水供给：具有流量跟踪采样模式，可根据瞬时流量自动调整采样流量，实现连续采样，向分析仪提供不间断混合水样，确保采集的水样更具代表性。

2.★随时瞬时留样：混合水样与瞬时水样远程切换，瞬时留样不干扰监测供样。

3.★AB双桶设计：可同时向COD、氨氮等多台在线监测仪提供不间断混合水样；双桶交替工作过程搅拌混合均一，安装导轨便于清洗，混匀桶放置冰箱内，保质并易于观察水位/水量。

4.★自动润洗排空：每次采样前，用待测水样润洗管路，保证采样的代表性。管路具有反吹设计，无污水残留，混匀桶具有快速排空功能。

5.★精准恒温冷藏：具有均热系统，温度均匀准确，保障无水样结冰现场；具有单独的温度控制器，独立温度显示，独立温度设置，精确实现冷藏箱数字控温；冷藏室密码锁定，防止非法操作。

6.★人工比对采样口：具备混合水样人工比对采样口功能。

7.★水质自动采样器具有主动供样功能，供样时间0s-19999s可设，保证不同分析时间段的在线监测仪均能采集到该混合水样；

8.水样保存功能：具有采集混合水样、混匀及暂存混合水样：支持1-3路不同固定剂的自动添加，充分保证样品的代表性。

9.★动态门禁功能：具有超标留样及超标报警功能，水样冷藏保存并且保护样品；超标留样可生成动态密码。

10.具有自动清洗混匀桶功能，混匀桶排空管路直径应不小于DN25，可以做到无死角排空；混匀桶内应具有水样搅拌功能，并且搅拌电机应使用独立电源供电；

11.混匀桶应采用惰性材质，保障采集水样的代表性；且具有溢流泄流管路，防止采样失误水样溢出损坏设备；

12.混匀桶与冷藏箱应采样用独立结构，保障混匀桶内水样不会因为意外泄露影响冷藏箱内水样；

13.具有两路开关供电，主机与冷藏箱分别控制，保障整体仪器内部电压稳定，使仪器平稳运行；

14.显示屏为触摸屏或者按键屏幕二选一，按键屏亮度不低于97cd/㎡；触摸屏亮度不低于380cd/㎡，并且同一像素点，单点100万次以上；

15.★可实现定时采样、时间等比例、流量等比例、流量跟踪、外控采样和串口控制等多种采样触发方式；

16.★可实现超标留样、同步留样、直接留样、串口控制留样；具有留样记录、开关门记录、停电记录和报警记录，并且可查询；

17.具有断电自动保护功能，上电自动恢复工作；

18.具有远程状态查询、参数设置、记录上传、远程控制留样等功能；

19.可以直接控制外置泵，加长采样距离；

20.留样瓶采用惰性材质，之间应紧凑摆放无空隙，保障水样分配准确无误；单次留样量：10ml～1000ml可设；采样间隔：1min～9999min可设；

21.留样记录应不少于10000条，开关门记录应不少于 2000条，停电记录应不少于2000条可查；

22.采样、供样管路：支持硬质PVC材质安装。

| 指标名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 留样瓶 | 1000ml×24 瓶 |
| 控温精度 | ±2℃ |
| 垂直采样吸程 | ≥8m |
| 水平采样管长 | 0～50m |
| 通讯接口 | RS-232 |
| 模拟量接口 | 4mA～20mA |
| 数字量输入接口 | 开关量 |
| 外形尺寸 | 520mm×640mm×1500mm |
| 整机重量 | ≤90Kg |

（二）数采仪

| 单元名称 | 描述 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| CPU | TI 公司 | Cortex-A8 |
|  | 芯片主频 | 最高运行频率 800MHz |
|  | 存储器 | 512M |
|  | 操作系统 | 内置 Linux 操作系统 |
| 仪表接口 | 模拟量输入 AI | 8 路精度 16 位 A/D，0～20mA/4～20mA 或 0～5V（支持扩展） |
|  | 开关量输入 DI | 5 路，光电隔离，直流 12-48V（支持扩展） |
|  | 开关量输出 DO | 2 路，250V/3A 交流直流可选（支持扩展） |
|  | 串口数量 | 5 路 RS232，4 路 RS485 |
|  | USB 接口 | 1 个 USB HOST，数据导出 |
|  | TF 卡接口 | 支持 8G/16G/32G TF 卡，扩展备用 |
| 显示单元 | 液晶屏 | 7寸真彩 TFT 液晶屏 |
| 通讯方式 | 有线 | 2 个（ 10M/100M），双通道冗余备份，支持五中心传输 |
|  | 无线 | 网络制式是 4G 全网通，支持五中心传输 |
|  | 环保专网 | 支持 |
| 系统参数 | 采集精度 | ≤0.1% |
|  | 系统时钟误差 | 正负 0.05% |
|  | 绝缘阻抗 | 20 兆欧以上 |
|  | 电磁兼容 | 满足 IEC 三级标准 |
|  | MTBF | 1440 小时以上 |
|  | 电源 | 220VAC± 15％ 50HZ±5％ |
|  | 后备电池 | 6 小时断电续航，12V>=2A |
|  | 功耗 | <10W |
|  | 存储容量 | 至少存储 14400 条记录，支持断电后所存数据不丢失 |
| 安装结构 | 壁挂式 | —— |
|  | 三防设计 | 防水、防尘、防破坏 |
| 通讯协议 | HJ212-2017 | 污染物在线自动监控(监测)系统数据传输标准 |
| 技术标准 | HJ477-2009 | 污染源在线自动监控（监测） 数据采集仪技术要求 |
| 安装环境 | 相对湿度 | 20％ ～90％ |
|  | 环境温度 | －10℃～＋60℃ |
|  | 天线 | 外置，全天候， 自带吸盘 |
| 资质认证 | 环保认证 | CCAEPI-EP-2019-020 |
|  | 电磁兼容性检测 | 具备第三方检测机构出具的电磁兼容性检测报告 |

三、采购数量

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水质采样器 | 2台 |
| 2 | 数采仪 | 1台 |

四、其他要求

（一）安装时限：2022年7月31日前完成所有设备的安装调试。

（二）满足川环办函[2020]147号、川环办函[2022]180号文件要求。