- 超声多普勒胎儿监护仪技术参数

- <预算金额：7.8万元/台>

- 监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）；

- ★多晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<1 mW/cm2，胎心率范围： 30~240bpm 分辨率: 1bpm，精度：±2bpm；

- ★胎心探头采用防水设计，适合水中分娩，满足IPX 8等级；

- ★无凸点设计的宫缩探头，0-100相对单位，分辨率1% ，非线性误差≤±3%，归零方式：自动/手动；

- 胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

- 12.1英寸高清晰TFT屏， 0-60°度内多角度翻转；

- 良好的人机对话界面，多种界面可选；

- 监护曲线显示支持30 ~ 240（美标）和50 ~ 210（国际）两种标准；

- ★一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头；

- 飞梭、硅胶按键和触摸屏操作；

- 易装纸打印结构设计，不用喂纸；

- 隐藏式提手，方便移动；

- ★内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

- 打印机走纸速度1、2、3cm/min可调，支持最高速度25mm/s高速回放打印；

- 支持缺纸缓存打印，选段打印和定时长打印功能，定时时长范围：10-90min；

- 打印结束后给与声音提示；

- 胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；

- 具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；

- 双胎心率重合报警(SOV)；

- ★内置专家评分系统，提供KREBS、Fischer、改良Fischer和NST四种评分方式；

- 回顾报警功能，可回顾最近的100条报警信息；

- ★60小时CTG存储、回放，打印，掉电数据存储；

- 具有查找监护记录功能；

- 中英文操作界面；

- 可选配大容量锂电池供电；

- 可外接胎儿刺激器，刺激标识与胎心宫缩曲线同步显示并描记打印；

- 内置通讯接口，可与中央站组成网络系统；

- ★可选配无线探头，支持无线双胎心监护；国内医用专用频段，不受民用信号干扰；无线探头采用自识别探头基座设计，随意安放；无线探头工作距离≥100m，内置锂电池≥15小时的超强续航能力；