药物冷藏箱技术参数（2台）

<预算金额：4.2万元/台>

一、技术规格及要求：

1※容积880-940升，立式

2※箱内温度：微电脑控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃~8℃，调节增量为0.1℃，分辨率0.1℃；湿度35%-75%RH，精确到0.1%RH

3、报警方式：声光报警，可实现超温报警、传感器故障报警、开门报警、远程报警定、断电报警、制冷系统故障报警；内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警；

4.采用风冷,翅片式蒸发器，专业风道，保证箱内温度稳定均匀

5.环保无氟制冷剂

6采用进口压缩机和冷凝风机。

7※透明玻璃门双开门设计，内设LED照明灯，方便随时观察箱内物品。

8※多层搁物架设计，搁物架具有滑轨，方便存取，可根据存放物品的规格合理地调整间隙，充分利用空间，具有自闭门功能

9宽电压带，适合电压不稳定地区

10※售后服务：四川有售后网点90家以上,并提供售后网点名称、地址、电话、联系人。

11※银灰色或银白色，带脚轮，功率小于800W。

12※通过ISO13485，ISO9001,ISO14001认证、GB/T28001认证

13※标配USB模块，默认6分钟记录一次数据，记录时间可调，可以存储箱内温度数据10年，实现产品整个生命周期的温度数据可追溯

14具有医疗器械注册证

15冰箱带锁，并带有锁孔，实现双人双锁功能

16可选配针式打印机