多道心电图机主要技术参数

- 设备名称：多道心电图机。

- 数量：5台。

- 用途：将心脏活动时心肌激动产生的生物电信号(心电信号)自动记录下来，为临床诊断和科研常用的医疗电子仪器，该设备主要配置于救护车。

- 四、主要技术参数及配置要求：

- 配置要求

| 序 号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 心电导联线 | 1个 |
| 3 | 胸电极 | 1个 |
| 4 | 肢电极 | 1支 |
| 5 | 记录纸 | 1套 |
| 6 | 电池 | 2片 |
| 7 | 纸转轴 | 1根 |
| 8 | 保险管 | 2只 |
| 9 | 电源线 | 1个 |
| 10 | 电源适配器 | 1份 |

（二）主要技术参数

- 12导联同步采集，能进行十二导联同步分析测量。

- 2.▲频率响应：0.01-300Hz。

- 3.共模抑制比：≥140dB。

- 4.耐极化电压：±600mV。

- 5.A/D转换：24 位。

- 6.采样率：每通道16000Hz 。

- 7.基漂滤波：0.01Hz/0.05Hz/0.32Hz/0.67Hz。

- 8.低通滤波：300Hz/270Hz/150Hz/100Hz/75Hz。

- 9.设备内置存储器，存储病历不小于500例。

- 10.支持无线传输功能；支持内置WIFI。

- 11.标配双USB接口，网络接口,SD卡槽。

- 12高清彩色液晶屏显示，同屏显示12心电波形。

- 13.标配触摸屏操作。

- 14.标配内置热敏式点阵打印机。

- 15.★可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告。

- 16.具有自动心律失常延长打印功能。

- 17.具备在无网格纸上打印网格功能。

- 18.★内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间≥8小时。

- 19.支持一维，二维条码扫描仪输入病人信息，简化医生工作。

- 20.支持多种文件格式（DAT、PDF、及选配格式SCP、FDA-XML、DICOM）的输出，用于接入医院的电子病例等信息化系统，满足医院信息化建设需求。

- ★五、其他要求：

- 1、整机质保2年。

2、四川有售后服务点（提供售后点地址及人员资料），若无，可承诺中标后建立售后服务点。设备发生故障后6小时内到达现场，并给出解决方案，24小时内恢复设备正常运行。

3、供货要求：按医院指定地点供货并安装。

4、若采购设备涉及PACS/LIS等网络连接，由中标单位承担接口费用。

注：“★”项为本项目实质性技术参数，必需满足，不允许负偏离；“▲”项为本项目重要参数。